鄂环审字〔2024〕235号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市生态环境监测监控中心东胜区站项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局：

你单位报送的由内蒙古永鑫环保服务有限公司编制的《鄂尔多斯市生态环境监测监控中心东胜区站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于东胜区沃热北路26号尊园商住小区2号楼，主要工程内容为：建设实验室及办公区，总建筑面积6806.64m2，设置有理化实验室、液相色谱分析室、气相色谱室、石油类分析室、离子色谱室、微生物室、气相色谱仪-质谱联用仪分析室、原子荧光分析室、原子吸收分析室、低本底α/β分析室、微生物检测区、前处理室等，主要进行水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤检测、固废、微生物、低放射性等检测服务。项目总投资为3500万元，其中环保投资约135万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理，装修时紧闭门窗，垃圾堆放点设在室内，装修完加强通风；施工人员生活污水排入市政污水管网；禁止高噪声设备同时作业，禁止夜间进行高噪声施工；建筑垃圾及时外运至相关部门指定地点处置，生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。运营期氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、有机废气、挥发氨采用通风橱和集气罩收集+活性炭+碱喷淋塔废气处理装置处理后由54m排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值，其中有组织排放速率按50%执行。氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，运营期生活污水和纯水制备时产生的浓水经化粪池沉淀后排入市政污水管网，深度清洗废水和一般的剩余水样排入实验室废水处理设施处理后，经化粪池沉淀后排入市政污水管网。废水处理设施采用“酸碱中和+微电解反应+高级氧化+絮凝沉淀+过滤+光催化氧化+消毒”工艺，排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

- 实验室冲洗废水中涉及重金属试剂、有机溶剂试剂的冲洗废水暂存于危废间，定期交有资质单位处理。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、房屋隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。

- 5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

- 6.地下水和土壤污染防治措施。危废库内采用2mm厚高密度聚乙烯进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，液态危险废物置于废液桶内，废液桶下设置防渗漏托盘，单个托盘可容纳渗漏量大于废液桶容积。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月26日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，内蒙古永鑫环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年12月26日印发